Agilent 1260 infinity II 液相色谱仪招标参数

配置要求：

1、带主动阀及主动密封垫清洗四元梯度泵及在线真空脱气机			一套

2、主动密封圈清洗选件					一套

3、132位自动进样器				        一套

4、标准柱温箱						    一套

5、可变双波长紫外检测器			        一套

6、耗材                                 一批

技术参数

工作条件：

1.1 工作电压：220+5% V

1.2 环境温度： 4~55°C

  - 环境湿度： <95%相对湿度（不冷凝）

- 四元梯度泵

2.1  串联双柱塞往复泵，可控制主动入口阀, 可变冲程（20L～100L）设计。

2.2  用户自主溶剂压缩因子设置，保证在不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性。

2.3  自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。

2.4  通过专利高速比例阀控制形成低压四元梯度混合，标准配置在线真空脱气机。

2.5  可设置流速范围：0.001~10mL/min, 0.001mL/min步进

2.6  流速范围：0.2~10.0 mL/min

2.7  流速准确度：±1% 或10 L/min

2.8  流速精度：≤0.07%RSD或≤0.02 min SD

2.9  PH范围：1.0~12.5

2.10  压力范围：0~40 Mpa（0~400bar，0~5800psi）；

2.11  压力脉动：< 2%(通常取1.3%)

2.12  梯度形成：低压四元混合

2.13  梯度组成精度：<0.2% RSD或 <0.04 SD

2.14  梯度组成比例范围：0~95% 或 5~100%可选

2.15  梯度延迟体积： 600~900 L (与反压相关)

3.在线真空脱气机

3.1 四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保

证及时高效的脱气操作。

3.3 最大流速：每一通路10mL/min

3.4 内体积：每一通路12mL

3.5 PH耐受范围：1~14

4.自动进样器

4.1 洗针方式：内外洗针

4.2进样体积： 0-20 uL，步进：0.1uL，可扩展至1500 uL

4.3进样精度：< 0.25 % RSD

4.4样品容量： 132位（2 m）

4.5最高耐压： 600 bar

4.6交叉污染： < 0.004 %

4.7 进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式，可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。

5.柱温箱（集成柱温箱）

5.1温度范围：室温以上5-80˚C

5.2温度稳定性：± 0.1˚C

5.3温度准确度：±0.5 K

5.4柱容量：2根4.6 mm内径30 cm长色谱柱

6.双波长可变紫外检测器

6.1 光源：氘灯

6.2 波长范围：190～600nm

6.3 波长数：2

6.4 波长校正：氘灯和内置钬玻璃自动校正

6.5 波长精度：<±0.1nm

6.6 波长准确度：1nm

6.7 基线噪音： <±2.5 AU

6.8 基线漂移： 1×10-4AU/h

6.9数据采集速率：120Hz

6.10 可编程时间表：波长，峰宽，氘灯开/关，信号自动回零，峰反转，采样时间

  - 线性范围：>2.5 AU

7 仪器控制及数据处理系统 (Agilent Openlab CDS )

液相色谱仪硬件直接连入现有的软件系统。硬件和软件无缝衔接现有的软件操作系统

8．售后服务

8.1厂家在福建省内必须有多名厂家专业工程师，能及时维修或维护。

8.2自仪器安装调试合格之日起免费保修壹年。

8.3用户现场免费安装，调试，培训。

8.4每台仪器免费一名技术人员到厂家在国内的培训中心为期一周的培训（交通住宿自理）

8.5厂家在中国有完备的售后服务和技术支持，在中国通过ISO9001售后服务质量体系认证，并提供认证证书。

9、耗材

过滤小白头5个；密封圈，2个/包；玻璃溶剂过滤头，溶剂入口，20 μm 2包；PEEK手紧式接头(10/包装)；Poroshell 120 EC-C18柱 4.6x100 mm，4um 1根。