1、标的及数量：紫外可见分光光度计，数量1台。

2、标的技术参数：详见附件

3、项目完成期限：合同签约生效付第一笔款后60天内，仪器到交货地点。

4、交货地点：漳州水仙药业股份有限公司，福建省漳州市芗城区南山路1号。

5、对投标人资格要求：投标人应是具备独立法人资格，有资质和能力提供服务、信用良好的国内企业或国际企业。

6、付款方式：合同生效后预付合同总价30%，货到后付合同总价60%，验收合格并计量合格后再付10%。

7、质量保证：质量保证期不少于自仪器验收合格之日起12个月，投标人可承诺更长的质保期。

8、双方职责:

8.1中标方负责货物的运输，凡货物到招标方之前所产生的费用及意外损失由中标方负责承担。

8.2按《招投标法》、《合同法》等相关法律法规执行。

9、投标报价规定：

9.1本次招标采取一次性报价方式。

9.2报价为含13%增值税到厂价。

10、评标办法：

评标小组由漳州水仙药业股份有限公司有关部门人员组成。评标采用综合评标办法，通过对投标价、技术审评及售后服务等方面综合审评，最高得分者中标。

11、开标时间、地点及参与方式：

11.1开标时间、地点：2021年1月4日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

11.2投标截止时间及投标方式：

11.2.1投标截止时间：2020年12月31日17:30，逾期招标人有权拒收。

11.2.2投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目编号及项目名称。

12.投标文件要求：

12.1投标文件分成二部分，应密封装订报送。

12.2第一部分为资格文件，包括a.三证合一的《营业执照》；b.生产资质证书或生产商的授权文件。

12.3第二部分为商务文件，包括a.《投标报价表》b.产品技术参数说明（技术指标不得低于本文件第2条的主要技术要求）；c.《配置清单》d.评标办法要求提供的其他材料。

12.4以上提供的文件均需加盖投标单位公章。

13、评标小组：评标小组由漳州水仙药业股份有限公司有关部门人员组成。

14、联系方式：

水仙药业招标办

联系人：游先生

电话：0596-2302616

13779911798

漳州水仙药业股份有限公司

招标办公室

2020年12月24日

附件一：

评标一览表：

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投标价 | 40分 | 价格最低者得40分，其余按比例得分。 【报价金额必须为采购该投标人产品所需的总价格，包括运输(送至交付地点)、商业保险、安装调试、验证和质保期内的售后服务及海关关税等各项费用。】 |
| 2 | 技术评审 | 50分 | 1．技术参数、性能：35分； 2．设备品质： 15分； 3. 不满足设备规格及技术要求的，按废标处理。 【注：技术参数中的带“▲”部分为必须满足项】 |
| 3 | 售后服务 | 10分 | 1. 质保期：6分。（质保期最长得6分，其余按比例得分）【提供加盖公章的质保期承诺函】 2.其它服务承诺：4分。【提供加盖公章的承诺函】 |

附件二：

紫外可见分光光度计技术参数：

1.波长范围：190-1,100 nm

2.光谱带宽：1 nm (190 to 1,100 nm)

3.波长显示：0.1 nm步进

4.波长设置：0.1 nm步进

5.波长准确度：± 0.1 nm（氘灯，656.1 nm处）, 全光谱范围±0.3 nm

6.波长重复性：± 0.1 nm

7.波长转动速度：29,000 nm/min

8.波长扫描速度：29,000-2 nm/min

9.换灯波长：根据设置波长自动执行换灯操作，可设换灯波长范围295-364 nm (0.1 nm步进)

▲10.杂散光：<0.02% (220 nm，NaI)，

<0.02% (340 nm ，NaNO2)

<0.5% (198 nm ，KCl)

11.光路系统：双光束

12.光度范围：吸光度：-4-4 Abs，透过率: 0%-400%

▲13.光度准确性：± 0.002 Abs （0.5 Abs）

± 0.004 Abs （1.0 Abs）

± 0.006 Abs （2.0 Abs）

(使用NIST930D/NIST1930或者相同性能滤光片)

▲14.光度重复性：<± 0.0002 Abs at 0.5 Abs

<± 0.0002 Abs at 1 Abs

<± 0.001 Abs at 2 Abs

15.基线稳定性：<0.0003 Abs/Hr (700 nm，光源稳定1小时后)

▲16.基线平坦度：<± 0.0006 Abs (1,100-190 nm,光源稳定1小时后)

▲17.噪声水平: <0.00005 Abs (700 nm)

18.光源: 20W碘钨灯和氘灯, 集成光源设计，自动灯位转换

19.单色器：低杂散光LO-RAY-LIGH光栅，Czerny-Turner构型

20.检测器：硅光二极管

▲21.软件：中文版带审计追踪功能，并包含安装调试以及验证费。

22.显示：24-bit彩色触摸屏幕

23.支持多种语言随时切换

24.可连接键盘，使用键盘输入方式

25.可连接扫码器，自动读入样品条形码编号

26.无线数据传输功能，实现计算机与测试主机之间无线数据传输

27.自动唤醒及休眠功能，可进行唤醒时间和唤醒周期的设置

28.可连接支持PictBridge协议的打印机，进行无线打印

29.样品仓：内部尺寸 W110 × D250 × H115 mm，光束间距100 mm

30.电源要求：AC100,120,220,230,240 V,50/60 Hz, 140 VA

31.环境要求：温度范围15°C-35°C，湿度范围30%-80%

配置要求及数量：

1、紫外可见分光光度计 主机 一套

2、自动六联池架 (用于方形 10mm 比色皿系列) 一套

3、10mm 方形石英比色皿 4 个

4、具有审计追踪功能软件 一套

5、IQ/OQ验证 一套