1、标的及数量：超纯水机，数量1台。

2、标的技术参数：详见附件

3、项目完成期限：合同签约生效付第一笔款后60天内，仪器到交货地点。

4、交货地点：漳州水仙药业股份有限公司，福建省漳州市芗城区南山路1号。

5、对投标人资格要求：投标人应是具备独立法人资格，有资质和能力提供服务、信用良好的国内企业或国际企业。

6、付款方式：合同生效后预付合同总价30%，货到后付合同总价60%，验收合格并计量合格后再付10%。

7、质量保证：质量保证期不少于自仪器验收合格之日起12个月，投标人可承诺更长的质保期。

8、双方职责:

8.1中标方负责货物的运输，凡货物到招标方之前所产生的费用及意外损失由中标方负责承担。

8.2按《招投标法》、《合同法》等相关法律法规执行。

9、投标报价规定：

9.1本次招标采取一次性报价方式。

9.2报价为含13%增值税到厂价。

10、评标办法：

评标小组由漳州水仙药业股份有限公司有关部门人员组成。评标采用综合评标办法，通过对投标价、技术审评及售后服务等方面综合审评，最高得分者中标。

11、开标时间、地点及参与方式：

11.1开标时间、地点：2021年1月4日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

11.2投标截止时间及投标方式：

11.2.1投标截止时间：2020年12月31日17:30，逾期招标人有权拒收。

11.2.2投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目编号及项目名称。

12.投标文件要求：

12.1投标文件分成二部分，应密封装订报送。

12.2第一部分为资格文件，包括a.三证合一的《营业执照》；b.生产资质证书或生产商的授权文件。

12.3第二部分为商务文件，包括a.《投标报价表》b.产品技术参数说明（技术指标不得低于本文件第2条的主要技术要求）；c.《配置清单》d.评标办法要求提供的其他材料。

12.4以上提供的文件均需加盖投标单位公章。

13、评标小组：评标小组由漳州水仙药业股份有限公司有关部门人员组成。

14、联系方式：

水仙药业招标办

联系人：游先生

电话：0596-2302616

13779911798

漳州水仙药业股份有限公司

招标办公室

2020年 12月24日

附件一：

评标一览表：

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投标价 | 40分 | 价格最低者得40分，其余按比例得分。 【报价金额必须为采购该投标人产品所需的总价格，包括运输(送至交付地点)、商业保险、安装调试、验证和质保期内的售后服务及海关关税等各项费用。】 |
| 2 | 技术评审 | 50分 | 1．技术参数、性能：35分； 2．设备品质： 15分； 3. 不满足设备规格及技术要求的，按废标处理。 【注：技术参数中的带“▲”部分为必须满足项】 |
| 3 | 售后服务 | 10分 | 1. 质保期：6分。（质保期最长得6分，其余按比例得分）【提供加盖公章的质保期承诺函】 2.其它服务承诺：4分。【提供加盖公章的承诺函】 |

附件二：

超纯水机技术参数：

1. 参数

1.1超纯水参数

1.1.1电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃

▲1.1.2 TOC:<5ppb

1.1.3流速: >0.5L/min

1.1.4颗粒物（>0.22um）：<1/ml（配有0.22μm除菌终端过滤器）

▲1.1.5微生物：<0.1cfu/ml（配有0.22μm除菌终端过滤器）

1.2纯水参数

1.2.1离子截留率　>94 %

1.2.2有机物截留率 （分子量 > 200）>99 %

1.2.3细菌及颗粒　>99 %

1.2.4流速5L/h@25℃

2.直接从自来水产生Ｉ级超纯水和Ⅲ级试剂用水，为一体机设计。水质优于中国国家标准GB/T6682-2008标准，符合美国CAP、ASTM、NCCLS标准，符合CE、UL认证要求。

3. 出水监测电阻率仪采用和德国计量研究院联合开发的电极，以温度补偿和非温度补偿两种模式显示，电极采用独特套筒式设计，增大有效点击表面积且减小电极间距，电阻率仪电导池常数0.01cm-1,，温度灵敏度为0.1℃，设计符合USP＜645＞。

4. 彩色360度可旋转屏，液晶显示器图形数值直观显示电阻率、水温，水箱水量，纯化柱更换提示等信息。

▲5.终端过滤器：终端配0.22um经FDA认证过滤终端过滤器，有效去除颗粒微生物。【投标需提供证书复印件】

▲6. 配有185/254nm双波长紫外灯，有效降低TOC水平，高品质紫外灯寿命高达2年。

▲7. 配置30L水箱，全程液位显示，达10%精度，非压力式水箱，超纯PE材料,溶出物最低,降低二次污染，密闭水箱, 配空气过滤器,降低外界对水箱内水质的污染；有卫生防溢流装置。圆锥形底部无死角集中式进、出水设计，可使水箱内水完全排空。

8、配置50000道尔顿单独的UF模块，内置0.01um孔径的聚丙烯腈（PAN）材料中空纤维内压膜，该模块带有智能定期冲洗功能，经济耐用。